工业内窥镜操作注意事项说明

- 使用时，请从仪器箱取出轻拿轻放；

- 工业内窥镜镜头为精密器件，请轻拿轻放、禁止撞击、压迫、摔打、拨扯等会损坏探头；

- 请勿用力过度弯曲、拉伸、扭曲、碾压管线，否则可能导致管线损坏影响使用；

- 工业内窥镜探头工作时前端金属外壳有40℃~60℃温度较高，请勿触碰以免灼伤；

- 工业内窥镜前端探头使用强光导光束或强光LED灯，当LED灯打开时请勿直视探头，避免强光损伤眼睛影响视力；

- 当长度超过5米以上工业内窥镜管线盘起来对转向角度影响极大，国内外产品都一样的效果，禁止管线盘起后操作摇杆，否者会拉断转向导丝。5米以上的管线建议拉直后使用转向灵敏度不受影响，管线盘起强行操作摇杆转向会将导丝拉延展，甚至拉断转向导丝，严重影响使用寿命，管线S型对转向角度、灵敏度有影响，请遵守操作规程；

- 禁止被检测物在带电情况下作业，以免导致触电发生；

- 工业内窥镜使用前，请使用无尘布蘸酒精轻轻擦拭镜头脏污、灰尘，使用完后请使用无尘布蘸酒精擦拭镜头及清洁管线，保持管线及镜头的洁净度延长使用寿命。

深圳市西森姆自动化技术有限公司